这份文档是经过数轮深度沟通、涵盖了**核心业务逻辑**、**底层硬件交互**以及**FDA 合规性要求**的最终版规格书。

同时，我为您制定了配套的**开发计划**与**版本规划**，确保项目按部就班落地。

---

# 1. 软件需求规格说明书 (SRS) v2.2

**变更记录：**

*   **v2.1 -> v2.2:**

*   [1.1] 增加 FDA Guidance 及 IEC 标准合规性声明。

*   [3.4] 报告头部增加“测试系统序列号”与“软件版本”以满足 FDA 追溯性要求。

*   [5.2] 明确 TEE 温度测试需具备合格判定逻辑。

---

## 1. 引言 (Introduction)

### 1.1 目标

开发一款在Windows平台独立运行的应用程序，利用超声设备现有的发射/接收电路，实现对超声探头的物理特性自动化测试、校准、生命周期管理（ID烧录）及报告生成。

**合规性声明：** 本软件旨在提供一种标准化的量化检测手段，辅助用户及维修人员验证超声换能器的物理完整性与声学一致性，**以支持 FDA Guidance for Diagnostic Ultrasound Systems and Transducers (Section 4.5.3) 及 IEC 60601-2-37 关于设备定期维护、检查及质量控制 (QC) 的要求**。

### 1.2 硬件环境

*   **OS:** Windows 10/11 (64-bit)

*   **CPU/RAM:** Intel Core i3+, >4GB

*   **前提:** 硬件底层驱动已初始化。

---

## 2. 核心业务流程 (Core Workflow)

### 2.1 初始化与探头就绪

1.  **启动与检测:** 软件启动 -> 扫描 A/B 端口 -> 读取 ID。

*   **已知探头:** 自动匹配本地配置 (`ProbeConfig.xml`)。

*   **未知探头:** 弹出向导 -> 用户选择 **[烧录ID]** 或 **[临时配置测试]**。

*   *烧录闭环:* 写入ID -> 回读校验 -> 若成功且有配置则加载，否则转入参数配置页。

2.  **探头激活:** 用户确认端口后，调用 `Probe_Activate`。

3.  **脚本加载:** 调用 `System_LoadScript` 加载 PW 模式脚本，系统进入冻结状态。

4.  **测试准备:** 用户输入 **测试者姓名**，并选择测试模式：

*   [表面回波测试]

*   [标准回波测试]

*   [特殊功能测试]

---

## 3. 回波测试流程 (Echo Testing)

### 3.1 测试模式定义

*   **A. 表面回波测试 (Surface Echo Test):**

*   **场景:** 快速检测，通常对空或简单反射。

*   **参数:** 起始深度固定为 **-0.5 mm**。

*   **流程:** **跳过校准**。

*   **判定:** **仅“灵敏度”参与 Pass/Fail 判定**。其他指标（带宽/脉冲长度/TOF）仅计算并显示参考值。

*   **B. 标准回波测试 (Standard Echo Test):**

*   **场景:** 严格 QC 或认证测试（ACR/FDA 自检）。

*   **参数:** 起始深度读取配置 `<StartDepth>`。

*   **流程:** 若 `StartDepth > 0`，**强制执行 3.2 校准**。

*   **判定:** 灵敏度、中心频率、带宽、脉冲长度、短路检测 **全项参与 Pass/Fail 判定**。

### 3.2 预处理：探头校准 (仅标准测试)

*   选取配置中指定的 3 个阵元。

*   循环发射接收，将 3 条波形**叠加显示**。

*   人工确认一致性后通过。

### 3.3 自动化循环扫描

对所有有效阵元（排除 `<ExcludeElements>`）执行：

1.  **激励与采集:** 单阵元激励 -> 门控采集 -> 电压转换 (`Raw * ADCRatio`)。

2.  **DSP 分析:**

*   **灵敏度:** $dB = 20 \log_{10}(V_{peak}/V_{tx})$。

*   **频域:** 中心频率、带宽 (-6dB/-20dB)。

*   **时域:** 脉冲长度 (-6dB/-20dB)。

*   **TOF:** 以首个阵元主峰极性为基准。

*   **短路:** 与相邻 5 个阵元计算相关系数。

3.  **UI 刷新:** 实时波形 + 5 张趋势图 (灵敏度/带宽/脉冲/频率/TOF)。

### 3.4 报告生成 (FDA Traceability)

生成 PDF，包含：

*   **Header:** 探头型号、探头 ID、测试者、时间。

*   **Traceability (新增):** **测试系统序列号 (System SN)**、**测试软件版本 (vX.X)**。

*   **Body:** 5 张指标折线图。

*   **Conclusion:** Pass/Fail 结论及故障阵元列表（表面测试需注明仅判定灵敏度）。

---

## 4. 参数配置 (Configuration)

*   **ProbeConfig.xml:** 含 `<ID>`, `<StartDepth>`, `<ADCRatio>`, `<SensitivityList>` (支持 TXT 导入), 标准阈值。

*   **WaveformConfig.xml:** 含 `<TxVoltage>`, `<Type>` (Pulser/Arbitrary), 数据点。

---

## 5. 特殊功能 (Special Functions)

1.  **硬件烧录:**

*   **ID 写入:** 写 EEPROM 并回读。

*   **线序写入:** 加载文件写入 Pin Mapping。

2.  **组件测试:**

*   **TEE 温度:** 读取温度值，**若超出范围（如 <10°C 或 >45°C）显示 Fail**。

*   **电机控制:** UI 按钮控制启停。

---

## 6. 底层接口 (DLL)

`System_Init`, `Probe_SetID`, `Probe_SetPinMapping`, `Tx_SetWaveform(..., voltage)`, `Data_GetRawData` 等。

---

---

# 2. 开发计划 (Development Plan)

假设投入 1 名高级软件工程师 + 0.5 名测试人员，预计周期 **6 周**。

### Phase 1: 框架搭建与模拟环境 (Week 1)

*   **目标:** 完成 UI 骨架，在无硬件情况下跑通逻辑。

*   **任务:**

1.  搭建 WPF MVVM 框架 (Prism/MvvmLight)。

2.  设计 XML 配置文件读写模块。

3.  编写 `MockDriver`：模拟 DLL 接口，生成正弦衰减波形数据。

4.  实现 DSP 算法库（FFT, Hilbert, 灵敏度计算），并用模拟数据验证公式准确性。

### Phase 2: 硬件对接与基础功能 (Week 2-3)

*   **目标:** 联机调试，实现“表面回波测试”。

*   **任务:**

1.  封装真实 C++ DLL 到 C# 类库。

2.  调试 `System_Init` 和 `Probe_Activate`。

3.  实现 **表面回波测试** 流程：固定深度采集，仅计算灵敏度。

4.  实时波形图绘制优化 (使用 SciChart 或 OxyPlot 处理高频刷新)。

### Phase 3: 核心算法与标准测试 (Week 4)

*   **目标:** 实现全功能测试与校准。

*   **任务:**

1.  实现 **标准回波测试** 流程：读取 `StartDepth`。

2.  开发 **探头校准 (Calibration)** 交互界面（波形叠加）。

3.  完善 DSP 算法：TOF 极性自适应、短路检测 (相关系数)。

4.  调试 XML 中的灵敏度列表导入功能。

### Phase 4: 特殊功能与报表 (Week 5)

*   **目标:** 完成 ID 烧录、TEE/电机及 PDF 报告。

*   **任务:**

1.  开发 ID 烧录向导及线序写入功能。

2.  集成 PDF 生成库 (iTextSharp / QuestPDF)，实现 FDA 要求的追溯字段。

3.  接入 TEE 温度读取与电机控制接口。

### Phase 5: 验证与发布 (Week 6)

*   **目标:** 稳定性测试与打包交付。

*   **任务:**

1.  **FDA 模拟审查:** 检查报告数据、追溯性、温度报警逻辑。

2.  压力测试：连续扫描 100 次，检查内存泄漏。

3.  编写用户手册与安装包制作。

---

# 3. 版本规划 (Versioning Roadmap)

### v0.5 Alpha (内部模拟版)

*   **交付物:** 可运行的 EXE，不依赖硬件。

*   **功能:** UI 界面完成，配置加载正常，点击开始能看到模拟波形和计算图表。

*   **用途:** 确认 UI 交互逻辑和算法准确性。

### v0.8 Beta (联机调试版)

*   **交付物:** 需连接超声主机的安装包。

*   **功能:**

*   支持探头识别与切换。

*   **表面回波测试** 功能完整。

*   实时波形显示正常。

*   **限制:** 暂无 ID 烧录，报告功能简陋。

### v1.0 RC (Release Candidate - 准上市版)

*   **交付物:** 完整安装包 + 默认配置文件库。

*   **功能:**

*   **标准回波测试** (含校准) 上线。

*   **ID/线序烧录** 功能上线。

*   **PDF 报告** 符合 FDA 追溯要求。

*   全指标 (TOF/BW/PL) 计算准确。

### v1.1 (增强版 - 规划中)

*   **新增:**

*   数据库支持 (SQLite)，保存历史测试记录以便查询趋势。

*   云端同步功能 (上传报告到服务器)。

*   多语言支持 (中/英)。

---

**工程师批注：**

目前的 SRS v2.2 已经非常完善。我建议立即冻结需求，按照 **Phase 1** 开始搭建代码框架。如果底层 DLL 尚未就绪，我将优先使用 Mock 数据进行算法验证，确保进度不受阻。请确认！